附件1：

2021年建设领域检验检测机构“双随机、一公开”检查相关机构问题汇总表

| 序 号 | 检测机构 名称 | 主要问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 四川路航建设工程试验检测有限公司 | 1.机构养护室在样品的情况下，环境湿度不满足标准要求； 2.报告编号BG2021-TYH-151的混凝土力学性能检测使用压力试验机不满足规范要求。 |
| 2 | 四川省禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司 | 1.GB/T28900-2012未在该机构资质认定标准（方法）变更审批表变更内容中； 2.编号为禾L（E1）2102810的混凝土立方体抗压强度检测报告所使用仪器设备不满足规范要求。 |
| 3 | 四川加浩建设工程质量检测有限公司 | 1.编号为LSBG-GC01-202101466检测报告所用设备校准证书准校范围未覆盖使用范围； 2.混凝土养护室和水泥留样室环境条件不满足相关标准要求； 3.编号为2021-LS-005合同为三方合同，检测费用应由建设方按合同要求直接向检测机构支付。 |
| 4 | 乐山奇强建设工程咨询有限公司 | 1.编号为C-A-02压力试验机使用记录无样品编号信息； 2.委托编号为QJC-2021-001151的 委托协议书见证取样送检单上见证人、委托人签字非手写； 3.样品编号为KY2021-2753的混凝土抗压强度检测所使用仪器设备不满足GB/T500881-2019的要求。 |
| 5 | 乐山城市建设工程质量检验测试有限公司 | 1.编号为LCJC/WC2021-00195的道路弯沉检测报告弯沉代表值未按标准规范进行计算。 |